- 一、产品简介

ZKJ30C三相电能表现场校验仪是我公司电能表校验仪系列中新增的一员，它融合了我公司多年从事电能表校验仪的经验，结合了多方客户的宝贵建议，秉承了火炬仪器的一贯优良品质。

ZKJ30C三相电能表现场校验仪是适用于现场或实验室的新型、综合性仪表，集电能表校验、谐波测试、电能表接线检查等功能于一身。是一款难得的高性价比仪器。

- 二、功能特点

2.1.采用以高速浮点DSP处理器为核心的多处理器组合工作， 6通道同步保持16位ADC转换器，保证电压电流的同步计算。

2.2.采用8.4寸800×600分辨率工业级TFT液晶屏，显示清晰、美观、信息量大，可在一屏内完成被校表参数的设置、电参测量、误差测试、向量图等功能。

2.3.采用按键和触摸屏结合的人机交互方式，操作方便。

2.4.具有144种错误接线判别（三相三线48种、三相四线96种）功能，并用文字准确清晰描述错误信息。

2.5.可以测试电网中三相电压、电流的2~51次谐波含量以及总的谐波含量，并用柱形图直观显示出来。

2.6.可以显示电压、电流各通道的波形。

2.7.内置电流互感器最小2mA启动，在高供高计时，可空载进行电能表错接线判别。

2.8.内置大容量Flash存储空间，USB通讯接口，可以即插即用上传测试数据。

2.9.测试无盲区，可以测量国内外所有种类的电能表。

2.10.可以采用多种工作供电模式，既可以市电供电，也可以使用现场测试线路供电。

- 三、性能指标

3.1电压测试范围：AC 30~450V

3.2电流测试范围：

  - 内置5A电流互感器：0.05A~5.5A

  - 钳形电流互感器：

可选5A、50A、100A、500A、1500A，各量程的工作范围如下：

| 量程 | 5A | 50A | 100A | 500A | 1500A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作范围 | 0.25A~5.5A | 2.5A~55A | 5A~110A | 50A~550A | 150A~1650A |

3.3.频率测试范围：45Hz~65Hz，准确度：±0.01Hz

3.4.相位测量范围：-180°~+180°，准确度：±0.05°

3.5.电压、电流准确度：0.05级

3.6.有功功率、有功电能准确度：

内置电流互感器：0.05级

钳形电流互感器：0.2级

3.7.无功功率、无功电能准确度：

内置电流互感器：0.1级

钳形电流互感器：0.5级

3.8.输入阻抗：

电压输入阻抗≥300KΩ

电流输入阻抗≤0.01Ω

3.9.输出标准电能脉冲：

本仪器的低频电能脉冲常数(p/kW·h)

| 量程 | 内置5A互感器 | 5A钳表 | 50A钳表 | 100A钳表 | 500A钳表 | 1500A钳表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL | 2000 | 2000 | 200 | 100 | 20 | 9 |

本仪器的高频电能脉冲常数(p/kW·h)

| 量程 | 内置5A互感器 | 5A钳表 | 50A钳表 | 100A钳表 | 500A钳表 | 1500A钳表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL | 1×107 | 1×107 | 1×106 | 5×105 | 1×105 | 1×104 |

3.10.24小时变差：≤±0.01%

3.11.功耗：﹤15W

3.12.工作电源：AC45~450V

3.13.工作环境：

温    度：-25℃~+45℃

相对湿度：40%~95%

3.14外形尺寸：320×260×140 (mm)

3.15.重量：3Kg