ZKG563B发电机转子交流阻抗测试仪

一、产品概述

随着数字信号处理技术的不断发展，新的微处理器和算法不断涌现，据此我们研制了基于数字信号处理器DSP的发电机转子交流阻抗测试仪。该仪器以数字信号处理系统为硬件平台，充分发挥了数字信号处理器的计算能力，使得仪器的计算速度和计算精度得到大大提高，为电力系统的正常运行提供了保障。

二、功能特点

- 全自动（手动）采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和交流阻抗特性曲线；

- 实时显示测量数据和交流阻抗特性曲线，方便存储和打印；

- 采用320×240大屏幕液晶显示器，中文菜单提示，操作简便；

- 内置大容量非易失性存储器：可存储200组测量数据及曲线；

- 内置高精度实时时钟功能：可进行日期及时间校准；

- 自带高速微型热敏打印机：可打印测量及历史数据；

- 兼做单相变压器的空载、短路试验和电压（流）互感器、消弧线圈的伏安特性试验；

- 具有完善的过压、过流保护功能，其中过压过流保护值根据试验参数的设置情况自动调整，既简便又能保证被试设备的安全。

三、技术参数

测量范围   阻抗：0～999.9Ω

电压：0～600V

电流：0～120A

功率：0～72kW

频率：45～65Hz

准 确 度   阻抗、电压、电流、频率：0.2级

功率：0.5级

外形尺寸   345mm×295mm×175mm

仪器重量   5kg

四、使用条件

环境温度   -10℃～50℃

环境湿度   ≤85%RH

工作电源   AC220V±10%

电源频率   50±1Hz