### 第一节   主要特点

- 输出多达6相电压6相电流，可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型，以及12相型输出模式。

- 输出部分采用DSP控制，运算速度快，实时数字信号处理能力强，传输频带宽，控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高，失真小线性好。

- 设有10路开入和8路开出，方便做备自投试验。输入接点为空接点和0～250V电位接点兼容，可智能自动识别。

### 第二节   额定参数

  交流电流输出

6相电流输出时每相输出（有效值）    0～30A

输出精度   ≤0.5A   ±2mA

＞0.5A   0.2%

3相电流输出时每相输出（有效值）    0～60A

6相并联电流输出（有效值）         0～180A

相电流长时间允许工作值（有效值）   10A

相电流最大输出功率   				400VA

6相并联电流最大输出时允许工作时间   10s

频率范围（基波）   				0～1000Hz

谐波次数   			1～20 次

  直流电流输出

电流输出   0～±10A / 每相 ，0～20A / 两相叠加   输出精度   0.5级

最大输出负载电压   					20V

  交流电压输出

相电压输出（有效值）   				0～120V    输出精度   0.2级

线电压输出（有效值）   				0～240V

相电压 / 线电压输出功   				80VA / 100VA

频率范围（基波）   					0～1000Hz

谐波次数   							1～20次

  直流电压输出

相电压输出幅值   						0～±160V    输出精度   0.5级

线电压输出幅值   						0～320V

相电压/ 线电压输出功率   				70VA / 140VA

  开关量

10路开关量输入

空接点     					1～20mA，24V

电位接点接入  “0”：0 ～ +6V； “1”：+11 V ～ +250 V

8对开关量输出          DC：220 V／0.2 A；AC：220 V／0.5 A

  时间测量范围

0.1ms ～ 9999s ，    测量精度 ＜0.1mS

  体积重量

480×360×200mm³ ，19kg